FISA DE OFERTA

"Gaze tehnice de calibrare si butelii inmagazinare gaze"

Denumire Furnizor : …………………………………………………………

| Nr crt | Produs |  | Descriere produs | Componenta/caracteristici | Cantitate / bucati | Unitate masura | Pret unitar (lei) fara TVA | Valoare (lei) fara TVA | Termen livrare aproximativ (zile) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Heliu |  | Incarcatura gaz | Heliu ; volum 50 l/butelie/ aprox.9,3 m³; Heliu min. 99.9995% | 1 | buc |  |  | 30 zile |
| 2. | Gaz amestec etalon/ calibrare C6 |  | Incarcatura gaz | Gaze amestec etalon C6, butelie 50 litri; Concentratii (Mol%): -Nitrogen (N2)= 2.500; -Carbon Dioxid (CO2) = 1.000; -Ethane (C2H6) = 5.000; -Propane (C3H8) = 1.000; -ISO Butane(IC4H10) = 0.300; -Normal Butane (C4H10) = 0.300; -Neo Pentane(Neo C5H12)= 0.100; -ISO Pentane(IC5H12)= 0.100; -Normal Pentane(NC5H12)= 0.100; -Hexane (C6H14) = 0.030; -Methane (CH4) = rest balans; | 1 | buc |  |  | 130 zile |
| 3. | Amestec gaz etalon/calibrare mix CO/NO/SO2 |  | Incarcatura gaz | Amestec gaz etalon , butelie 10 litri; Compozitie: -Oxizi de azot(NOx)= 100 ppm; -Monoxid de Carbon (CO) = 50 ppm; -Dioxid de sulf (SO2) = 50 ppm; -Azot (N2) = rest balans | 2 | buc |  |  | 45 zile |
| Total valoare gaze tehnice |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Butelii/recipiente |  |  |  |  |  |  |  |
| 4. | Butelie 50 litri Heliu |  | Recipient | - Material corp otel - Capacitate 50 litri - Robinet izolare alama DIN 6 | 1 | buc |  |  | 30 zile |
| 5. | Butelie 50 litri amestec gaze calibrare C6 |  | Recipient | - Material corp aluminiu - Capacitate 50 litri - Robinet izolare alama DIN 14 | 1 | buc |  |  | 130 zile |
| 6. | Butelie 10 litri Amestec calibrare mix CO/No/So2 |  | Recipient | - Material corp aluminiu - Capacitate 10 litri - Robinet izolare alama DIN 14 | 2 | buc |  |  | 45 zile |
|  |  |  |  | Total valoare butelii/recipiente |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total fara TVA |  |  |  |  |  |

CONDITII TEHNICE

| SOLICITARE ACHIZITOR | OFERTA FURNIZOR (se bifează varianta dorită) |
| --- | --- |
| 1. În oferta tehnica, ofertantul va certifica furnizarea produselor solicitate în Anexa nr.1 a Raportului de necesitate. | Acceptat □ Neacceptat □ |
| 2. Incarcatura gaze tehnice: a). Incarcatura Heliu puritate 99,9995%, aproximativ 9.2-9.3 mc/butelie b). Incarcatura Gaze amestec etalon, cantitate 10 litri Componenta incarcatura butelie gaze etalon: - Oxizi de azot(NOx)= 100 ppm; - Monoxid de Carbon (CO) = 50 ppm; - Dioxid de sulf (SO2) = 50 ppm; - Azot (N2) = rest balans c). Incarcatura Amestec gaze etalon (Mix C6), cantitate 50 litri Componenta incarcatura butelie amestec calibrare Mol%: - Nitrogen (N2)= 2.500; - Carbon Dioxid (CO2) = 1.000; - Ethane (C2H6) = 5.000; - Propane (C3H8) = 1.000; - ISO Butane(IC4H10) = 0.300; - Normal Butane (C4H10) = 0.300; - Neo Pentane(Neo C5H12)= 0.100; - ISO Pentane(IC5H12)= 0.100; - Normal Pentane(NC5H12)= 0.100; - Hexane (C6H14) = 0.030; - Methane (CH4) = rest balans; | Acceptat □ Neacceptat □ |
| 3. Butelii (recipiente): a). Butelie otel pt. înmagazinare Heliu, capacitate 50 litri b. Butelie aluminiu pt. înmagazinare Amestec gaze mix C6, capacitate 50 litri c). Butelie aluminiu pt. înmagazinare Gaze etalon, capacitate 10 litri | Acceptat □ Neacceptat □ |
| 4. Caracteristici tehnice butelii (recipiente): - Butelie heliu: - Material corp otel - Capacitate 50 litri - Robinet izolare alama DIN 6 - Capac standard otel - Presiune incarcare 200 bar - Butelie amestec gaze calibrare MIX C6 - Material corp aluminiu sau otel - Capacitate 50 litri - Robinet izolare alama DIN477 nr. 14 - Capac standard otel - Presiune incarcare 44.45 bar - Butelie amestec gaze etalon CO/NO/SO2 - Material corp aluminiu - Capacitate 10 litri - Robinet izolare alama DIN 477 nr.14 - Capac standard otel - Presiune incarcare 150 bar | Acceptat □ Neacceptat □ |
| 5. In oferta tehnica se vor inscrie in mod obligatoriu informatii privind termenul de livrare. | Acceptat □ Neacceptat □ |
| 6. În cadrul ofertei tehnice se vor prezenta acte doveditoare care sa confirme ca produsele ce fac obiectul Raportului de necesitate, sunt fabricate în sistemul de management al calitatii conform cu SR EN ISO 9001/ 2015 sau conform oricarui alt standard de calitate echivalent. | Acceptat □ Neacceptat □ |
| 7. Furnizorul îsi va asuma întreaga responsabilitate pentru calitatea si performantele produselor furnizate. | Acceptat □ Neacceptat □ |
| 8. Buteliile trebuie sa fie in conformitate cu PT C5 colecția ISCIR și sa respecte Normele Europene în vigoare – Directiva 1999/36/ EG (TPED), Directiva 2002/50/CE care sunt transpuse în legislația Românească prin HG 941/2003 modificată prin HG 1941/2004. Buteliile vor fi vopsite în culori conform SR EN 1089-3. Inel de gât conform EN ISO 11117. Montaj robinet conform SR EN ISO 13341. | Acceptat □ Neacceptat □ |
| 9. Furnizorul are obligaţia de a garanta că produsele furnizate sunt în conformitate cu specificaţiile tehnice şi de calitate prevăzute în ofertă. | Acceptat □ Neacceptat □ |
| 10. Produsele se vor livra în condiţii de conservare conform documentaţiei tehnice şi prescripţiilor standardizate ale producatorului. | Acceptat □ Neacceptat □ |
| 11. |  |

CONDITII COMERCIALE

| SOLICITARE ACHIZITOR | OFERTA FURNIZOR (se bifează varianta dorită) |
| --- | --- |
| Livrare: Buteliile se vor livra la punctul de lucru CTE Grozavesti, Splaiul Independentei nr.229, sector 6, Bucuresti. Recepţia cantitativă şi calitativă la beneficiar se efectuează în termen de 3 zile de la data primirii produselor, pe baza documentelor care însoţesc transportul: - factura fiscală/aviz de expediție; - certificat garanție/declarație conformitate pentru butelii (conform normativ ISCIR); c) certificat individual de analiza (pt. amestecuri etalon), declarație de conformitate (pt. Heliu); d) fisa cu date de securitate; Documentele emise în altă limbă decât româna vor fi în mod obligatoriu însoţite de traducerile în limba română. | Acceptat □ Neacceptat □ |
| Termen de livrare: Termen de livrare: aproximativ 30-130 de zile (in funcție de tipul gazului ȋncărcat, se accepta livrări parțiale), calculat de la comanda ferma. | Acceptat □ Neacceptat □ |
| Transportul: Transportul este inclus in prețul produselor. | Acceptat □ Neacceptat □ |
| Conditii de plata : Plata se va face cu OP la 30 zile de la receptia produselor. | Acceptat □ Neacceptat □ |
| Documente însoţitoare ale produsului livrat: conform cerintelor Caietului de Sarcini | Acceptat □ Neacceptat □ |
| Se va emite Comanda ferma. | Acceptat □ Neacceptat □ |

OBSERVATII :    ……………………………………………………………………………………………….

FURNIZOR

………………………….

(semnatura autorizata)