Anexa nr.2 la

caiet sarcini 2015

F I S A   T E H N I CA

Oxigenometru portabil de laborator

1.  Caracteristici referitoare la nivelul tehnic

-  domenii de măsură concentraţie oxigen:  0÷200 ppb, rezoluţie 0,1 ppb

0÷2.000 ppb, rezoluţie 1 ppb

0÷20.000 ppb, rezoluţie 10 ppb

-  domenii de măsură temperatura 0÷105 ºC

-  domenii de saturaţie 1) înO2 0,01÷100 % aer;      2) 0,01÷120 % O2

-  domeniu curent de intrare 0÷20 mVA sau 4÷20 mVA;

-  comutare automată a scalei de măsură a concentraţiei O2;

-  compensare automată cu temperatura şi cu presiunea;

-  condiţii pentru proba de analizat: - presiunea 0,3….3 bari;

- temperatura 0÷60 ºC

- debit 6÷14 l/h

- erori de măsurare: mai mici de ± 0,2% din valoarea măsurată pentru temperatura şi ± 0,5% din valoarea măsurată pentru curent.

2. Caracteristici referitoare la nivelul calitativ :

- rezultate stabile şi timp de răspuns rapid;

- imunitate ridicata la perturbaţii electromagnetice exterioare, în conformitate cu standardele în vigoare aplicabile

- display uşor de utilizat, cu fundal luminos

- memorie de date – min. 100 citiri

- protecţie IP 65

- mediu de lucru: apa demineralizată, apa din degazorii de 1,2 ata, apa dedurizată, apa degazorilor de 6 ata, abur, condensat.

Notă:  oxigenometrul va fi prevăzut cu conexiuni pe flux, în diferite puncte de măsurare.

3. Componente aferente-accesorii:

- carcasă de transport

- senzor de oxigen cu senzor de temperatură încorporat; senzorul de temperatură să fie construit  din materiale care să reziste la medii corozive (pH = 5÷9,5);

- celula de curgere (dispozitiv pentru măsurarea în flux)

- robinet de reglare debit proba din inox şi alte accesorii necesare prelevării şi analizării probei

- piese de schimb şi consumabile (membrane, soluţii de electrolit, etc.) pentru funcţionare pe o durată de timp de 2 ani (perioada de garanţie).

Sef Serviciu Investiţii

Şef Emilian MATEESCU

Serviciu Tehnic

Mariana Oprea

Director CTE	Grozăveşti					     Sef Laborator chimic CTE Grozăveşti

Sorin Tudor							  	Dumitra Lixandru