FISA DE OFERTA

DENUMIRE FURNIZOR :…………………………………………………………………

| Nr. crt. | DENUMIREA PRODUSULUI | UM | CANTITATE | Pret lei fara TVA |  | Producator | Termen livrare (*) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | unitar | total |  |  |
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | Megohmmetru digital pentru măsurători de izolație a înfășurătorilor motoarelor, transformatoarelor, generatoarelor, cu tensiuni de încercare de 1.000 vcc; 2.500 vcc și 5.000 vcc | buc | 2 |  |  |  |  |
| TOTAL lei fara TVA |  |  |  |  |  |  |  |

(*) max. 45 zile de la perfectarea contractului

1. CARACTERISTICI TEHNICE ALE PRODUSELOR

| SOLICITARE ACHIZITOR | OFERTA FURNIZOR (se bifeaza varianta dorita) |
| --- | --- |
| - Afișaj: multi-display digital (matrice LCD), 4 digiti și bară analogică - Iluminare afișaj - Rezistență de izolație: 10kΩ ... 10TΩ - Tensiuni nominale - fixe: 250V/ 500V / 1000V / 2500V / 5000V variabile: 250V...5000V - Precizie de bază: ± 5% din citire pentru măsurarea rezistenței de izolație - Curent de scurtcircuit: min. 3 mA (pentru încărcare rapidă sarcini puternic capacitive, gen cabluri de medie și înaltă tensiune) - Măsurare rezistență de izolație R(t), la un “t” setabil - Alimentare: atât prin cablu, încărcător la rețea 220V și 50Hz - Acumulatori: Li-Ion min 4 Ah la U > 10V - Măsurare tensiuni de test - Măsurare curent de test - Testari cu parametri definiti de utilizator - Blocare/ Filtrare interferențe câmp extern/zgomot electric - Măsurare tensiuni externe: până la 550 Vc.c. / c.a. - Măsurare capacități - Măsurare curent scurgere - Cronometru pentru Riz: 0 ... 99’50’’min - Raport absorbție dielectric Rad = R1 min / R15 sec - Indice de polarizație Ip = R10 min / R1 min - Programare intervale de timp de test pentru Ip: Ipt = RT1/RT2 - Test descărcare dielectric: DD = I1min / U x C - Programare tensiune de test crescătoare în trepte - Programare tensiune de test crescătoare liniar până la străpungere - Descărcare obiect testat: automat (cu avertizare) - Blocare măsuratori în caz de tensiune externă (cu avertizare) - Compensare câmp extern - Programări valori limită (blocare și avertizare) - Memorarea măsurătorilor - Protecție ridicată la interfețele electromagnetice: respringere a bruiajelor din alimentare - Interfața cu calculatorul, interfața RS232 si USB izolate - Software profesional - Carcasă robustă adaptată condițiilor industriale - Grad protecție: min IP 54 (cu carcasa închisă) - Categoria de supratensiune: CAT IV / 600V Accesorii incluse: - Cabluri de măsură ecranate min 5 kV, cu clești și clips crocodil, lungime minim 3 m - 1 set - Cabluri de măsură ecranate min 5 kV, cu clești și clips crocodil, lungime minim 7 m - 1 set - Cabluri USB si RS232 - Cablu de gardă - Acumulatori - Încărcător acumulatori (cablu 2 m) - Geantă de transport - Carte tehnică, tradusă în limba română - Certificat de etalonare valabil. | Acceptat □ Neacceptat □ Acceptat □ Neacceptat □ Acceptat □ Neacceptat □ Acceptat □ Neacceptat □ Acceptat □ Neacceptat □ Acceptat □ Neacceptat □ Acceptat □ Neacceptat □ Acceptat □ Neacceptat □ Acceptat □ Neacceptat □ Acceptat □ Neacceptat □ Acceptat □ Neacceptat □ Acceptat □ Neacceptat □ Acceptat □ Neacceptat □ Acceptat □ Neacceptat □ Acceptat □ Neacceptat □ Acceptat □ Neacceptat □ Acceptat □ Neacceptat □ Acceptat □ Neacceptat □ Acceptat □ Neacceptat □ Acceptat □ Neacceptat □ Acceptat □ Neacceptat □ Acceptat □ Neacceptat □ Acceptat □ Neacceptat □ Acceptat □ Neacceptat □ Acceptat □ Neacceptat □ Acceptat □ Neacceptat □ Acceptat □ Neacceptat □ Acceptat □ Neacceptat □ Acceptat □ Neacceptat □ Acceptat □ Neacceptat □ Acceptat □ Neacceptat □ Acceptat □ Neacceptat □ Acceptat □ Neacceptat □ Acceptat □ Neacceptat □ Acceptat □ Neacceptat □ Acceptat □ Neacceptat □ Acceptat □ Neacceptat □ Acceptat □ Neacceptat □ Acceptat □ Neacceptat □ Acceptat □ Neacceptat □ Acceptat □ Neacceptat □ Acceptat □ Neacceptat □ |

2. CARACTERISTICI REFERITOARE LA NIVELUL CALITATIV:

| SOLICITARE ACHIZITOR | OFERTA FURNIZOR (se bifeaza varianta dorita) |
| --- | --- |
| - Produsul trebuie să fie fabricat în Sistemul de Management al Calităţii, conform Standardului SR EN ISO 9001/ediția în vigoare, sau conform oricărui alt standard de management al calității, echivalent. - Produsul va avea marcaj CE și va fi însoțit de Declarația de conformitate CE tradusă în limba română. - Produsul trebuie să respecte următoarele standard, astfel: - Protecție la compatibilitatea electromagnetică: - în acord cu SR EN 61326-1: 2013 - EN 61010-031 (accesorii) - Clasa de siguranță: instrumentul trebuie să îndeplinească: - cerințele SR EN 61010-1: 2011, - EN 61010-2-030 - EN 61010-2-033 | Acceptat □ Neacceptat □ Acceptat □ Neacceptat □ Acceptat □ Neacceptat □ |

3. CERINTE TEHNICE IMPUSE DE AUTORITATEA CONTRACTANTA IN FAZA DE OFERTARE

| SOLICITARE ACHIZITOR | OFERTA FURNIZOR (se bifeaza varianta dorita) |
| --- | --- |
| - În oferta tehnică, ofertantul va certifica furnizarea produsului solicitat în Anexa nr. 1 a caietului de sarcini. - În oferta tehnică se vor înscrie în mod obligatoriu informații privind termenul de livrare și garanția tehnică ofertată. - Se va prezenta Fișa Tehnică a produsului ofertat, specificații tehnice, sau orice alte informații care contribuie la descrierea cât mai detaliată a echipamentului. - În cadrul ofertei tehnice se vor prezenta acte doveditoare care să confirme că produsele care fac obiectul prezentului Caiet de Sarcini, sunt fabricate în sistemul de management al calităţii conform standardului SR EN ISO 9001/ediția în vigoare, sau conform oricărui alt standard de management al calității, echivalent, și dețin Certificate de etalonare (calibrare) valabile. | Acceptat □ Neacceptat □ Acceptat □ Neacceptat □ Acceptat □ Neacceptat □ Acceptat □ Neacceptat □ |

4.CERINTE TEHNICE IMPUSE DE AUTORITATEA CONTRACTANTA PE PARCURSUL

DERULARII CONTRACTULUI

| SOLICITARE ACHIZITOR | OFERTA FURNIZOR (se bifeaza varianta dorita) |
| --- | --- |
| 1.Produsele livrate vor avea marcaj CE şi vor fi însoțite de Declarația de conformitate CE tradusă în limba română. 2.Furnizorul își va asuma întreaga responsabilitate pentru nivelul tehnic, calitatea și performanțele echipamentelor furnizate. 3.Furnizorul va înlocui fără plată produsele cu deficiențe și abateri de la documentația tehnică, standarde și prescripții tehnice, constatate la recepție sau în perioada de garanție. 4.Pentru echipamentele la care se fac încercări, se consideră calitatea îndeplinită atât timp cât rezultatele se înscriu în toleranțele admise prin reglementările tehnice în vigoare. 5.Furnizorul va asigura documentația tehnică/manual cu instrucțiuni de punere în funcțiune, de utilizare și întreținere a aparatului, în original și cu traducere completă în limba română. 6.Furnizorul va asigura punerea în funcțiune a aparatului (inclusiv accesoriile necesare), precum și intervențiile făcute în perioada de garanție tehnică, numai cu personal specializat și autorizat de producător. - 7.Furnizorul va asigura instruirea personalului utilizator din partea beneficiarului, pe bază de Proces Verbal semnat de ambele părți. | Acceptat □ Neacceptat □ Acceptat □ Neacceptat □ Acceptat □ Neacceptat □ Acceptat □ Neacceptat □ Acceptat □ Neacceptat □ Acceptat □ Neacceptat □ Acceptat □ Neacceptat □ |

- CONDITII COMERCIALE

| Garantii : - Garanția tehnică solicitată pentru produsele furnizate este de 24 luni de la data recepției de punere în funcțiune. - Produsul va fi însoțit de Certificat de etalonare metrologică în conformitate cu cerințele Standardului SR EN ISO/IEC 17025:2018, emis de un laborator acreditat si de manual cu instrucțiuni de punere în funcțiune, de utilizare și întreținere aparat, în original și cu traducere completă în limba română. - Produsul va fi livrat şi pus în funcţiune la sediul beneficiarului. - Furnizorul va asigura instruire la punctul de lucru al beneficiarului, în vederea manipulării și utilizării corespunzătoare a produsului. - Furnizorul are obligația de a garanta că produsele furnizate sunt noi și în conformitate cu specificațiile tehnice și de calitate prevăzute în ofertă. | Acceptat □ Neacceptat □ Acceptat □ Neacceptat □ Acceptat □ Neacceptat □ Acceptat □ Neacceptat □ Acceptat □ Neacceptat □ |
| --- | --- |
| Receptie calitativa si cantitativa : 1. Calitatea produselor este atestată de furnizor prin certificate de calitate, probe, etc., care însoțesc produsele către beneficiar. 2. Recepția calitativă și cantitativă a produselor, se efectuează de beneficiar în termen de 3 zile lucrătoare de la data primirii produselor, pe baza documentelor care însotesc transportul (menționate la cap.VIII, pct. 6), în conformitate cu Ordinul M.F.P. nr. 2634/2015 privind documentele financiar-contabile (Norme generale de întocmire și utilizare a documentelor financiar-contabile). | Acceptat □ Neacceptat □ Acceptat □ Neacceptat □ |
| Ambalarea, conservarea, livrarea si trasportul produselor: 1. Livrarea produselor se va face în condiții DDP la adresa beneficiarului și anume: 1 bucată la CTE Grozăvești - Splaiul Independenței, nr. 229, sector 6, București, 1 bucată la Uzina de Reparații – în incinta CTE București Sud, Bld. Energeticienilor nr. 4, sect. 3 București, în intervalul orar 700-1300 în zilele lucrătoare, cu asigurarea mijloacelor de transport și suportarea cheltuielilor aferente de către furnizor. 2. Produsele se vor livra cu ambalaj și în condițiile impuse de documentația tehnică. 3. Furnizorul, pe cât posibil, va utiliza ambalaje biodegradabile. 4. Ambalarea și conservarea produselor livrate se va face în așa fel încât acestea să-și păstreze caracteristicile calitative pe toată perioada de garanție. 5. Produsele se vor livra în condiții de conservare conform documentației tehnice și prescripțiilor standardizate. 6. La livrare, produsele vor fi însoțite, obligatoriu, de următoarele documente: - aviz de expediție; - certificat de calitate emis de producător; - certificat de etalonare metrologică (calibrare), sub acreditare ISO 17025/ediția în vigoare; - certificat de garanție; - declarație de conformitate tip CE; - carte tehnică și instrucțiuni de utilizare în original și cu traducere completă în limba română. 7. Riscul pentru eventualele pierderi sau deteriorări ale produselor pe timpul transportului, revine furnizorului, care în situații deosebite va acționa și pretinde despăgubiri de la transportator. | Acceptat □ Neacceptat □ Acceptat □ Neacceptat □ Acceptat □ Neacceptat □ Acceptat □ Neacceptat □ Acceptat □ Neacceptat □ Acceptat □ Neacceptat □ Acceptat □ Neacceptat □ |
| Contract de furnizare propus de achizitor | □ Acceptat □ Neacceptat □ Cu obiectiuni (se prezinta lista cu obiectiuni) |

OBSERVATII …………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………….

FURNIZOR

……………..…….

(semnatura autorizata)